Opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest dostawa kompletnego systemu insertu z chłodziarką helową 3He i pompą kriogeniczną opartą na sorpcyjnym pompowaniu 3He (ang. 3He single shot refrigerator), próbką umieszczaną w próżni w wewnętrznej komorze i temperaturą bazową < 250 mK wraz dostawą Helu-3 (3He).

UWAGA! Przedmiot zamówienia musi być fabrycznie nowy, nieużywany w jakimkolwiek laboratorium oraz niepokazywany na konferencjach i imprezach targowych.

| Lp. | Wymagania (wymagane parametry minimalne) Wykonawca może zaoferować aparaturę mającą parametry i rozwiązania techniczne lepsze niż określone przez Zamawiającego. |
| --- | --- |
| 1. | Kompletny system insertu z chłodziarką helową 3He i pompą kriogeniczną opartą na sorpcyjnym pompowaniu 3He, próbką umieszczaną w próżni na „zimnym palcu” w wewnętrznej komorze i temperaturą bazową < 250 mK. System musi zawierać zawierć co najmniej następujące wyposażenie zapewniające jego prawidłową pracę: Insert z chłodziarką helową 3He i pompą kriogeniczną opartą na sorpcyjnym pompowaniu 3He, Kontroler temperatury wraz z systemem czujników temperaturowych, Instalację do pompowania 4He z flanszy 1K, Specjalny uchwyt pomiarowy o niskich prądach wirowych. Kompletny insert z chłodziarką helową 3He i pompą kriogeniczną opartą na sorpcyjnym pompowaniu 3He.: musi zawierać ruchomą uszczelkę próżniową na flanszy NW50 pozwalającą zanurzać insert w standardowym zbiorniku transportowym z 4He lub mokrym kriostacie helowym zawierającym magnes nadprzewodzący z otworem o średnicy 52 mm, musi zawierać system uszczelnienia przesuwnego z ruchomą uszczelką próżniową na flanszy NW50 redukujący straty gazowego helu i pozwalający na bezpieczne włożenie i wyjęcie insertu z kriostatu helowego bez konieczności usunięcia ciekłego helu, musi zawierać zintegrowany z insertem zbiornik na gazowy 3He, musi zawierać uszczelnienie puszki próżniowej na smarowanym połączeniu stożkowym, musi zawierać ruchomą uszczelkę próżniową z zakresem przesuwu co najmniej 900 mm, średnica części zanurzanej do zbiornika helowego lub kriostatu helowego co najwyżej 45 mm, długość insertu od górnej flanszy do flanszy 3He 1480 mm, całkowita długość insertu 2022 mm, waga insertu poniżej 50 kg, przestrzeń na próbkę o średnicy co najmniej 40 mm i długości całkowitej 180 mm, w tym odległość od flanszy 3He do centrum magnesu 100 mm, przestrzeń poniżej centrum magnesu 80 mm, musi zawierać okablowanie diagnostyczne z dwoma złączami co najmniej 16 pinowymi typu Fischer lub równoważny w temperaturze pokojowej, musi zawierać sensor temperatury na pompie sorpcyjnej 3He, musi zawierać sensor temperatury typu RuO2 na flanszy 1K, musi zawierać cienkowarstwowy oporowy sensor temperatury typu Cernox lub równoważny na flanszy 3He, skalibrowany w co najmniej 30 punktach, musi zawierać sensor temperatury typu RuO2 na flanszy 3He, skalibrowany w co najmniej 30 punktach, musi zawierać okablowanie eksperymentalne na centralnej linii przelotowej zawierające co najmniej 12 sparowanych skrętek konstantanowych ze złączem typu Fischer lub równoważnym w temperaturze pokojowej i złączem typu Cinch lub równoważnym na flanszy 3He, musi zawierać dwie eksperymentalne linie przelotowe o średnicy co najmniej 5 mm do flanszy 3He zakończone flanszą DN16KF w temperaturze pokojowej, musi zawierać okablowanie eksperymentalne na pierwszej linii przelotowej: 4 elastyczne kable koaksjalne ze złączem typu SMB lub SMA lub równoważnym w temperaturze pokojowej, musi zawierać okablowanie eksperymentalne na drugiej linii przelotowej: co najmniej 6 niskooporowych linii oraz co najmniej 18 kabli konstantanowych do sterowania posiadanymi pozycjonerami Attocube, zakres pracy od temperatury bazowej do temperatury 300 K, musi utrzymywać temperaturę bazowa poniżej 290 mK przez co najmniej 80 godzin kiedy układ nie jest obciążony termicznie, musi zapewniać co najmniej 40 µW mocy chłodzącej w temperaturze 290 mK przez co najmniej 10 godzin, chłodzenie od temperatury pokojowej do temperatury bazowej max. 4 godziny (musi posiadać węgiel absorpcyjny dla absorpcji gazu wymiany cieplnej (4He) w niskich temperaturach – rozwiązanie mające przyspieszyć czas chłodzenia), musi zawierać automatyczny zawór igłowy dla flanszy 1K, musi zawierać zestaw do odzysku parującego 4He, który będzie podłączony do istniejącego w Instytucie systemu odzyskowego. Kontroler temperatury.: minimum czterokanałowy miernik temperatury do termopary rod-żelazo, sensora platynowego, cienkowarstwowego sensora oporowego typu Cernox lub równoważnego, sensora RuO2, musi zapewniać monitorowanie temperatury ze wszystkich zainstalowanych w insercie sensorów na niezależnych kanałach, musi zapewniać kontrolę i sterowanie automatycznym zaworem iglicowym, musi zapewniać kontrolę dwóch niezależnych grzejników, musi zapewniać odczyt ciśnienia na flanszy 1K, musi zawierać wyświetlacz dotykowy o przekątnej minimum 4,3 cala, musi zawierać zaprogramowane krzywe kalibracyjne do termopary rod-żelazo, sensora platynowego, oraz zainstalowanych sensorów typu Cernox (lub równoważnego) oraz RuO2, musi zawierać wbudowany algorytm PID, musi zawierać interfejs USB, RS232, Ethernet, oraz GPIB, musi zawierać kabel łączący kontroler z chłodziarką o długości minimum 6 m. zasilanie jednofazowe 230V/50 Hz. Instalacja do pompowania 4He z flanszy 1K musi zwierać co najmniej następujące wyposażenie: Stalowy, giętki (mieszkowy) przewód próżniowy do połączenia z chłodziarką o długości minimum 2.5 m, zakończony z obu stron pasującymi do systemu flanszami NW25 i służący do pompowania 4He, Odpowiedni zawór próżniowy i próżniomierz wraz z sondą pomiarową, jeśli jest wymagana, przyłącze NW25 do pompowania wewnętrznej puszki próżniowej, stalowy, giętki (mieszkowy) przewód próżniowy do połączenia puszki próżniowej do systemu pompowania o długości minimum 2.5 m, zakończony z obu stron pasującymi do systemu flanszami NW25, wszystkie inne niezbędne akcesoria i armaturę próżniową niezbędną do poprawnego działania systemu. Wymaga się dostarczenia specjalnego uchwytu pomiarowego o niskich prądach wirowych do badań w obecności silnych pól magnetycznych. Wymaga się dostarczenie dokumentacji technicznej, instrukcji obsługi napisanej w języku angielskim lub polskim, oraz zestawu części i narzędzi niezbędnych do obsługi systemu. |

| Lp. | Wymagania (wymagane parametry minimalne) Wykonawca może zaoferować materiał mający parametry lepsze niż określone przez Zamawiającego. |
| --- | --- |
| 2. | Dostawa Helu-3 (3He): Objętość 3He w warunkach standardowego ciśnienia 1atm co najmniej 2.7 litra, Czystość chemiczna powyżej 99.99 %. |