# Opis przedmiotu zamówienia

Przedmiot zamówienia składa się z dwóch zadań:

Zadanie 1. Dostawa i instalacja 2 nowych dygestoriów,

Zadanie 2. Konserwacja i naprawa duktów wentylacyjnych i wentylatorów chemoodpornych w części chemicznej laboratorium MBE a także konserwacja i naprawa mebli laboratoryjnych w tym laboratorium.

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.

# Zadanie 1. Wymagania techniczne dla dygestoriów:

# Dygestorium chemiczne o wymiarach zewnętrznych 2000x900x2700h mm

- Panel elektryczny z 4 pojedynczymi gniazdami 230V bryzgoszczelnymi klasy minimum IP-54,

- System przewiewu dygestorium z wykorzystaniem podwójnej ściany tylnej. Szczeliny powietrzne do odciągu oparów lekkich umieszczone w górnej części komory                        z odpowiednio zaprojektowaną kierownicą przepływu powietrza (rozdział na sufit                   i ściankę tylną). Szczelina dolna przeznaczona do odciągu oparów ciężkich – prosta, bez dodatkowych otworów, podcięć i obudów, zapewniająca jednakowy przepływ                 na całej szerokości komory dygestorium,

- Blat z ceramiki monolitycznej z przednim obrzeżem podwyższonym,

- Zlew ceramiczny o wymiarach minimum 300x300x200h mm wbudowany w blat                 w komorze,

- Wykonanie podłączenia wyprowadzenia kanalizacji z dygestorium do instalacji neutralizatora ścieków wraz z przebiciem się do jego pomieszczenia,

- Bateria laboratoryjna c/z woda powlekana tworzywem, stojąca w komorze,

- Boczne i tylna ściany komory pokryte chemoodpornym PP o grubości min. 3 mm, tylna podwójna wykonana z płyt litego chemoodpornego PP o grubości min. 8 mm,

- Minimalne wymiary wewnętrzne komory 1760x750x1200h mm

- Żaden z elementów konstrukcyjnych wewnątrz komory nie może być wykonany z blach stalowych ze względu na możliwość powstania ognisk korozji,

- Bezcieniowe oświetlenie komory roboczej lampami LED IP65 umieszczonymi poza komorą: strumień świetlny min. 3400 lm, temperatura barwowa 4000K,

- Okno dygestorium osadzone w ramie z anodowanego aluminium wykonanej z profilu o przekroju min. 30x30 mm z chemoodpornymi wzmacnianymi włóknem szklanym poliamidowymi uchwytami C-kształtnymi. Szyby ze szkła bezpiecznego,

- Dwie szafki podblatowe laminowane wyłożone w całości chemoodpornym PP                            z drzwiczkami i półkami, wentylowane grawitacyjnie,

- Stelaż stalowy malowany epoksydową farbą proszkową,

- System kontroli przepływu powietrza z funkcjami autodiagnostycznymi. Informacja wizualna i dźwiękowa za pomocą panelu kontrolno-informacyjnego umieszczonego z boku dygestorium na wysokości umożliwiającej bezproblemową kontrolę (1.6-1.8 m),

- Wszystkie elementy sterujące, gniazda, pokrętła zaworów, wyłączniki muszą być umieszczone na panelach z boku dygestorium. Szerokość paneli to min.120 mm,

# Dygestorium chemiczne walk-in o wymiarach zewnętrznych 1200x900x2700h mm

- Panel elektryczny z 4 pojedynczymi gniazdami 230V bryzgoszczelnymi klasy minimum IP-54,

- System przewiewu dygestorium z wykorzystaniem podwójnej ściany tylnej. Szczeliny powietrzne poziome: górna do odciągu oparów lekkich umieszczone w górnej części komory z odpowiednio zaprojektowaną kierownicą przepływu powietrza (rozdział na sufit i ściankę tylną) oraz dolna umieszczona nad blatem przeznaczona do odciągu oparów ciężkich – prosta, bez dodatkowych otworów, podcięć i obudów, zapewniająca jednakowy przepływ na całej szerokości komory dygestorium Dodatkowo na całej wysokości komory szczeliny pionowe umożliwiające odprowadzenie oparów,

- Boczne i tylna ściany komory pokryte chemoodpornym PP o grubości min. 3 mm, tylna podwójna wykonana z płyt litego chemoodpornego PP o grubości min. 8 mm,

- Zlewik PP ścienny o wymiarach min. 300x120x111h mm zamontowany na bocznej prawej ścianie komory,

- Bateria laboratoryjna dygestoria z zaworem na panelu bocznym i wylewką w komorze nad zlewikiem,

- Instalacja kanalizacyjna zlewika z doprowadzeniem do zbiornika ścieków o pojemności min. 20 dm3,

- Minimalne wymiary wewnętrzne komory 960x750x2100h mm,

- Żaden z elementów konstrukcyjnych wewnątrz komory nie może być wykonany z blach stalowych ze względu na możliwość powstania ognisk korozji

- Bezcieniowe oświetlenie komory roboczej lampami LED IP65 umieszczonymi poza komorą: strumień świetlny min. 3400 lm, temperatura barwowa 4000K,

- Okno dygestorium osadzone w ramie z anodowanego aluminium wykonanej z profilu o przekroju min. 30x30 mm z chemoodpornymi wzmacnianymi włóknem szklanym poliamidowymi uchwytami C-kształtnymi. Szyby ze szkła bezpiecznego,

- Stelaż stalowy malowany epoksydową farbą proszkową,

- System kontroli przepływu powietrza z funkcjami autodiagnostycznymi Informacja wizualna i dźwiękowa za pomocą panelu kontrolno-informacyjnego umieszczonego z boku dygestorium na wysokości umożliwiającej bezproblemową kontrolę (1.6-1.8 m),

- Wszystkie elementy sterujące, gniazda, pokrętła zaworów, wyłączniki umieszczone na panelach z boku dygestorium. Szerokość paneli min. 120 mm,

- Stół przejezdny o wymiarach 900x750x900h mm na stelażu metalowym pokrytym epoksydową farbą proszkową przystosowany do umieszczenia w komorze dygestorium z blatem pokrytym chemoodpornym PP,

Zadanie 2. Konserwacja i naprawa duktów wentylacyjnych i wentylatorów chemoodpornych w części chemicznej laboratorium MBE a także konserwacja i naprawa mebli laboratoryjnych w tym laboratorium:

| Wymagania Zamawiającego | Opis oferowanej konserwacji i naprawy przedmiotu zamówienia |
| --- | --- |
| Konserwacja i naprawa dwóch duktów wentylacyjnych i wentylatorów chemoodpornych w części chemicznej laboratorium MBE: Konserwacja i naprawa duktu biegnącego w szachtach instalacyjnych z parteru budynku na drugie piętro do wentylatora chemoodpornego z wyprowadzeniem wylotu przez ścianę zewnętrzną powyżej poziomu dachu, Konserwacja i naprawa duktu biegnącego w ścianie budynku z piwnicy na drugie piętro do wentylatora chemoodpornego z wyprowadzeniem wylotu przez ścianę zewnętrzną powyżej poziomu dachu. W przypadku ingerencji w kanały wentylacyjne i wentylatory wymagane jest wykonanie projektów wymiany istniejących kanałów wentylacyjnych do których są obecnie podłączone dygestoria. |  |
| Konserwacja i naprawa mebli laboratoryjnych w laboratorium MBE: Konserwacja i naprawa szafy wentylowanej na chemikalia, do przechowywania substancji agresywnych (stężone kwasy i zasady) o wymiarach 800x750x2000h mm wyłożonej PP z wysuwanymi kuwetami na chemikalia, Konserwacja i naprawa stanowiska zlewozmywakowego o wymiarach 1000x750x900h mm z blatem z żywicy epoksydowej o grubości 19 mm, powlekaną baterią laboratoryjną i wbudowanym zlewem o wymiarach 400x400x250h mm oraz suszarką laboratoryjną, laminowaną dwudrzwiową szafką zlewozmywakową z termą do podgrzania wody, wyposażonego w oczomyjkę Konserwacja i naprawa zestawu szaf i nadstawek laminowanych z półkami przeznaczonych do przechowywania szkła laboratoryjnego o łącznych wymiarach 1550x450x2800h mm. Konserwacja i naprawa stołu o wymiarach 550x450x900h mm ze spawanym stelażem stalowym wykonanym z wysokogatunkowych zamkniętych profili stalowych o przekroju 60 mm x 30 mm, wyfrezowanym dookoła blatem z litego chemoodpornego HPL o grubości 20 mm oraz podwieszaną pod spodem szafką z 4 szufladami. Konserwacja i naprawa stanowiska laboratoryjnego o wymiarach 2200x750x900h mm na stelażu stalowym wykonanym z wysokogatunkowych zamkniętych profili stalowych o przekroju 60 mm x 30 mm skręcanych pomocą śrub, z możliwością demontażu, blatem z litego chemoodpornego HPL o grubości 20 mm oraz dwoma szafkami przejezdnymi wyposażonymi w szuflady i dwoma siedziskami. |  |